甲韵康跃 · 监测与预警系统

操作手册

日常使用步骤  ·  手动输入 / 串口 / 模拟  ·  版本 1.0.1

# 一、软件能做什么

本软件用于实时查看肌电信号（单位 μV），自动学习患者基线，并按阈值给出安全、警戒、危险和趋势预判。数据可以来自手动输入、串口设备，或软件自带的模拟演示。

# 二、打开软件后先看哪里

| 位置 | 看到什么 |
| --- | --- |
| 左上角 | 软件名称 |
| 顶部状态圆点 / 文字 | 当前模式和风险状态 |
| μV 输入框 + 发送 | 手动输入一条数据 |
| 串口 / 断开 | 连接或断开真实设备 |
| 模拟 / 预设序列 | 演示数据 |
| 暂停 / 重置 / 重学 | 停止、清空波形、重新学习基线 |
| 中间数字卡片 | 当前值、斜率、风险等级、数据包、基线 |
| 预警条 | 文字提示当前该怎么处理 |
| 热力图 / 波形 / 斜率图 | 喉返神经风险和信号变化 |

# 三、推荐操作流程

## 流程 A：演示（没有设备时）

1. 打开软件。默认就是「模拟」模式，波形会自己动。

2. 先看默认模拟数据是否刷新。

3. 用手动输入连续发送约 20 个稳定数值（例如都在 120～180），观察基线学习完成。

4. 再输入较高数值（例如 580、680），查看警戒和危险提示、声音预警是否出现。

5. 点「模拟」可回到自动演示；点「预设序列」可播放内置刺激曲线。

## 流程 B：手动输入真实或试验数据

1. 在顶部输入框填写肌电值，单位 μV。例如：320。建议范围 100～800。

2. 点「发送」，或在输入框里按回车。

3. 系统会自动切到「手动」模式，并停止自动生成数据。

4. 每次发送一条，当前值、斜率、风险等级、波形、热力图和声音都会立刻更新。

5. 输入框会自动清空，可连续录入。若要改回自动演示，点「模拟」。

【注意】手动输入时不必连接串口。

## 流程 C：连接串口设备

1. 把设备接到电脑，确认设备管理器里已经出现 COM 口。

2. 如正在学习基线或更换患者，可先点「重学」。

3. 点右上角「串口」。

4. 选择 COM 口。波特率默认 9600，也可选 115200、57600 等。

5. 点「连接」。状态会显示串口已连接，并等待设备数据。

6. 保持电极稳定，等顶部提示「基线已校准」后再进入正式监测。

7. 更换设备或结束时，点「断开」。

【注意】设备请按行发送数字，一行可以有一个或多个数值，例如：320    或    320,335,340。找不到端口时，先检查线缆和驱动，再点「刷新」。

# 四、按钮一览

| 按钮 | 作用 |
| --- | --- |
| 发送 | 把输入框里的 μV 送进监测 |
| 串口 | 打开端口选择窗口 |
| 断开 | 断开串口 |
| 模拟 | 自动生成演示数据，每 0.5 秒一条 |
| 预设序列 | 按内置刺激曲线播放 |
| 暂停 | 停止处理新数据，可临时静音 |
| 重置 | 清空波形；已学到的基线会保留 |
| 重学 | 丢掉旧基线，重新学习当前患者 |

# 五、基线学习和预警规则

前 20 个有效数据点会自动学习患者基线。学习阶段请使用 10～300 μV 的稳定信号。数值过大、过小或跳变剧烈时，会提示信号异常。

基线学成后，警戒线约为基线的 4 倍，危险线约为基线的 6 倍，并限制在安全范围内。未学成前，默认警戒约 550 μV、危险约 650 μV。

| 等级 | 界面表现 | 建议操作 |
| --- | --- | --- |
| 安全 | 绿色，提示状态平稳 | 继续监测 |
| 趋势预判 | 蓝色，斜率上升过快（约大于 8 μV/步） | 建议提前减压 |
| 警戒 | 黄色，超过警戒阈值 | 留意操作，检查拉钩 |
| 紧急危险 | 红色，超过危险阈值，伴随声音 | 立即调整拉钩角度 |

【注意】本软件用于术中肌电趋势观察与预警提示，具体临床判断请结合现场操作规范。更换患者、更换电极或条件明显变化时，请点「重学」。

# 六、常见问题

## 双击没有窗口

确认已经用安装包装过，并从桌面快捷方式打开。Windows 10/11 一般自带 WebView2。

## 串口列表是空的

检查 USB 线、设备电源和驱动。关掉占用该 COM 口的其他串口助手后，再点「刷新」。

## 基线一直学不成

学习阶段请输入或接入 10～300 μV 的稳定信号。

## 声音一直响

说明当前仍处于警戒或危险。可点「暂停」临时静音，或点「重置 / 重学」后重新监测。关闭软件也会停止提示音。

## 手动和串口能不能一起用

不要同时作为正式数据源。进入手动后会停止模拟；连接串口后以设备数据为准。

# 七、结束监测

1. 若正在用串口，先点「断开」。

2. 关闭窗口即可退出。